《食用盐中抗结剂酒石酸铁的测定》

编制说明（征求意见稿）

一、 工作简况

1、任务来源

本项目根据工业和信息化部《关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科〔2025〕528号）要求，计划编号为2025-1602T-QB，项目名称“食用盐中抗结剂酒石酸铁的测定”进行标准制订，主要起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学，计划完成时间2026年12月。

2、主要起草过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位随即组织相关专家组建标准起草工作组。工作组成员涵盖了多年从事标准化工作、经验丰富的工程师及检测人员。工作组就标准编制工作进行了初步研讨与部署，明确了标准起草的进度安排以及各起草单位和人员的职责分工。小组成员根据制定标准需要，查阅相关文献，收集了大量资料，并与使用酒石酸铁的生产企业进行技术交流，充分了解食用盐及食品中酒石酸铁含量检测方法等信息，为进一步试验做准备。

2026年2月至2026年4月间，组织本标准项目起草人，通过沟通交流、技术咨询等途径对产品中酒石酸铁的状态展开调研。同时收集了各行业关于酒石酸铁的检测原理及方法。

2026年5月至2026年6月，在前期深度调研的基础上，标准起草工作组系统开展了食用盐中酒石酸铁检测方法的验证试验。经过大量试验数据的综合分析与论证，最终筛选确定了科学合理、适配性最优的检测方法。随后，工作组对验证数据进行了系统归纳与整理，并组织专题讨论，同时邀请相关专家对标准文本及编制说明提出修改意见，在此基础上形成标准征求意见稿。

在标准前期调研、文本编写过程中，雪天盐业集团股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学做了大量工作。工作组经研讨，提出标准起草单位变更的申请。经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整申请。

2.2征求意见阶段

行业标准草案初稿形成后，经工作组内部讨论与修改完善，形成标准征求意见稿，报送全国盐业标准化技术委员会开展公开征求意见工作。

3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、雪天盐业集团股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学共同起草。

本标准主要起草人：车丽、王茹、吕晓伟、唐娜、赵俊喜、李娜、王小瑀、易守福、张建平。

所做的工作：车丽任起草工作组组长，全面负责标准起草工作协调、重大问题解决等。王茹、吕晓伟、唐娜、赵俊喜负责市场调研、产品信息收集、生产工艺考察、标准内容起草等工作，李娜、王小瑀、易守福负责试验验证及标准内容起草等工作，王小瑀、张建平负责国内外文献查阅、标准编制及事务性联系等工作。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本标准是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。标准编制遵循科学性、先进性和统一性原则，符合盐业企业发展需求，有利于推动行业技术进步，有利于提升产品质量水平。

（二）标准制订的主要技术内容说明

本标准依据食用盐高盐基质特性构建酒石酸铁完整测定流程，增设样品前处理步骤，以此消除高钠基质对检测系统产生的基质干扰，削弱盐分对组分分离及定量检测的干扰。在检测策略上，该方法采用间接定量方式测定酒石酸铁含量，避免高盐原液直接进样，可显著减轻盐类结晶析出、管路腐蚀、盐分沉积等对液相色谱核心部件的损伤，有效降低仪器损耗及后期维护成本。在方法验证方面，整套检测流程经系统方法学验证，定量结果稳定可靠，检测数据的准确度与重复性良好，能够满足食用盐日常检验和监督抽检的技术判定要求。

（三）解决的主要问题

GB 1886.381-2024《食品安全国家标准 食品添加剂 酒石酸铁》仅适用于酒石酸铁作为主含量的食品添加剂的测定，对食用盐样品没有做出特别规定。根据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求，盐及代盐制品中酒石酸铁（以酒石酸铁计）最大使用量为106mg/kg，与作为主含的酒石酸铁的测定有很大不同。并且高盐分干扰检测，比如在液相中堵塞色谱柱，或者影响质谱峰信号。这时候需要优化前处理步骤，比如稀释、净化，或者用特定的萃取方法。由此可见，盐产品中酒石酸铁含量的检测难度较高，需要进行针对性研究，该项目正式对该检测方法的补充。

GB 1886.381-2024检测方法选用单点校正的方法测定酒石酸铁含量，而且根据样品量再进行稀释或称量，检测方法相对繁琐。本项目选用合适的校准点形成标准曲线，更适用于盐样品的检测。

本项目适用于食用盐中酒石酸铁的测定。主要描述了食用盐中酒石酸铁检验的原理、试剂或材料、仪器设备、分析步骤、分析结果的表述、精密度、定量限等做出了明确规定。

三、主要试验（或验证）情况

3.1 实验原理及波长选择

依据GB 1886.381-2024标准中规定，酒石酸铁结构式，分子式Fe(OH)2C4H4O6Na,相对分子质量260.92。酒石酸铁与过量氢氧化物反应分解后，以硫酸溶液作为流动相，以酒石酸为标准物质，定量检测酒石酸的含量。因GB 2760-2024中规定应以酒石酸铁计，因此本项目定量检测酒石酸后再按照系数折算为酒石酸铁，利于行业控制添加量。

经过查阅文献、标准等作为参考，配制标准溶液并进行全波长扫描，确定最佳吸收波长。如图1可知最佳波长为200~215nm。

图1 波长扫描图

3.2 检出限、定量限

根据GB/T 27417-2017《化学分析方法确认和验证指南》，本标准采用信噪比评估检出限。利用已知低浓度的分析物样品与空白样品的测量信号进行比较，确定能够可靠检出的最小浓度，典型的可接受的信噪比是3:1。如图2所示为酒石酸浓度0.5mg/L的色谱图，可见信噪比为3.5，满足GB/T 27417要求。此方法检出限为0.5mg/L，定量限为3倍检出限1.5mg/L。样品检测过程为称取10g样品，经10mL浓盐酸提取，稀释10倍，酒石酸转化为酒石酸铁的换算系数为1.762，所以方法检出限为9mg/kg。

图2  0.5mg/L的酒石酸色谱图

3.3标准曲线及线性范围

标准起草工作组选取了0、0.5mg/L、1mg/L、2mg/L、5mg/L、10mg/L标准曲线点，分3天重新配制，进行标准曲线测定。根据表1可见，曲线线性良好，满足GB/T 27417-2017要求。

表1 标准曲线数据

| 浓度mg/L | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 0 | 3.557e+04 | 1.211e+05 | 2.655e+05 | 6.497e+05 | 1.415e+06 |
| 曲线1 | y = 142068x-23564 |  |  |  | R2 | 0.9984 |
| 强度 | 0 | 3.752e+04 | 1.068e+05 | 2.049e+05 | 5.713e+05 | 1.172e+06 |
| 曲线2 | y = 118291x - 15979 |  |  |  | R2 | 0.9994 |
| 强度 | 0 | 3.438e+4 | 1.116e+05 | 2.179e+05 | 6.781e+05 | 1.439e+06 |
| 曲线3 | y = 146095x - 36946 |  |  |  | R2 | 0.9979 |

3.4精密度与正确度

本标准通过加标回收率试验确认正确度，通过RSD认证精密度。分别加入标准物质浓度分别是定量限的1.2倍、2.5倍、3倍，检测结果见表2。回收率在96.2%~107.0%之间，RSD在1.98%~3.67%之间。均满足GB/T 27417-2017的要求。

表2 精密度和正确度验证数据

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加标1.8mg/L | 强度 | 1.89E+05 | 1.96E+05 | 2.11E+05 | 1.92E+05 | 2.06E+05 | 1.98E+05 | 1.95E+05 | 1.98E+05 | 3.67 |
|  | 浓度mg/L | 1.731 | 1.790 | 1.919 | 1.757 | 1.877 | 1.809 | 1.783 | 1.812 |  |
|  | 回收率% | 96.17 | 99.46 | 106.60 | 97.63 | 104.30 | 100.50 | 99.04 | 100.65 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.188，是算术平均值的10.37%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标3.75mg/L | 强度 | 4.32E+05 | 4.53E+05 | 4.40E+05 | 4.27E+05 | 4.39E+05 | 4.42E+05 | 4.59E+05 | 4.42E+05 | 2.46 |
|  | 浓度mg/L | 3.783 | 3.967 | 3.857 | 3.742 | 3.850 | 3.872 | 4.014 | 3.869 |  |
|  | 回收率% | 100.88 | 105.79 | 102.86 | 99.79 | 102.66 | 103.27 | 107.03 | 103.18 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.271，是算术平均值的7.01%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标4.5mg/L | 强度 | 5.20E+05 | 5.31E+05 | 5.13E+05 | 5.20E+05 | 5.12E+05 | 5.43E+05 | 5.24E+05 | 5.24E+05 | 1.98 |
|  | 浓度mg/L | 4.534 | 4.621 | 4.475 | 4.527 | 4.459 | 4.721 | 4.566 | 4.561 |  |
|  | 回收率% | 100.75 | 102.68 | 99.45 | 100.60 | 99.09 | 104.92 | 101.46 | 101.37 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.262，是算术平均值的5.75%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表2的检测数据，及表3代表性盐产品检测数据，将精密度要求定为“在重复性条件下获得的2次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的15%。”

3.5 样品检测

标准起草组选取12个具有代表性的食用盐产品进行酒石酸铁含量的检测。数据见表3。可见检测方法可满足标准要求。

表3 12个食用盐产品中酒石酸铁含量及精密度情况

| 样品编号 | 样品名称 | 响应值 | 浓度mg/L | 极差的相对值% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未加碘低钠盐（含亚铁氰化钾） | 2.58E+05 | 2.316 | 9.80 |
| 1 |  | 2.32E+05 | 2.100 |  |
| 2 | 加碘低钠盐 | 1.84E+05 | 1.694 | 0.65 |
| 2 |  | 1.86E+05 | 1.705 |  |
| 3 | 深井海藻碘盐（含亚铁氰化钾） | 2.01E+05 | 1.838 | 0.78 |
| 3 |  | 2.03E+05 | 1.852 |  |
| 4 | 加碘低钠盐（含柠檬酸铁铵） | 1.84E+05 | 1.686 | 14.89 |
| 4 |  | 2.16E+05 | 1.958 |  |
| 5 | 无碘低钠盐（含柠檬酸铁铵） | 1.23E+05 | 1.172 | 11.73 |
| 5 |  | 1.07E+05 | 1.042 |  |
| 6 | 低钠海盐 | 1.74E+05 | 1.609 | 4.22 |
| 6 |  | 1.83E+05 | 1.679 |  |
| 7 | 海藻碘海盐（含亚铁氰化钾） | 2.53E+05 | 2.276 | 4.71 |
| 7 |  | 2.66E+05 | 2.386 |  |
| 8 | 九烤竹盐 | 1.88E+05 | 1.724 | 0.73 |
| 8 |  | 1.89E+05 | 1.736 |  |
| 9 | 鲜味低钠盐 | 1.63E+05 | 1.510 | 2.38 |
| 9 |  | 1.58E+05 | 1.474 |  |
| 10 | 海盐花（雪花盐） | 9.57E+04 | 0.944 | 3.03 |
| 10 |  | 9.24E+04 | 0.916 |  |
| 11 | 草原湖盐无碘 | 2.54E+05 | 2.282 | 11.56 |
| 11 |  | 2.25E+05 | 2.033 |  |
| 12 | 天然富硒盐 | 6.66E+02 | 0.141 | 10.03 |
| 12 |  | 2.42E+03 | 0.156 |  |

四、标准中涉及专利情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

统一规范检测方法，填补国内盐行业此方面空白。对盐行业发展具有重要的现实意义。提高产品质量，增强市场竞争力。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准， 特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

根据全国盐业标准化技术委员会提出的盐业“十四五”标准体系建设方案，此次制定的《食用盐中抗结剂酒石酸铁的测定》方法标准，在盐业的技术标准体系表中，属于“01食用盐”大类，“99其他”中类，体系表编号为“152950001000000026FF”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6 个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

计划项目原起草单位为“国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学”。在标准起草过程中，雪天盐业集团股份有限公司做了大量工作。工作组经研讨，提出标准起草单位变更的申请，依据贡献量的大小，将起草单位及排列顺序申请改为“国盐检测（天津）有限责任公司、雪天盐业集团股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学”。标准起草单位变更经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整申请。

以上变更经全体委员一致同意。

《食用盐中抗结剂酒石酸铁的测定》标准起草工作组

2026年7月20日